比价文件

项目名称：集成电路电源纹波测试系统
项目编号：2025-YKDZKX-W9120
国防科技大学电子科学学院

2025年10月

报价方须知

报价书构成

报价一览表（模板见附件1）

相关资格证明文件

营业执照盖章电子版

组织机构代码证

税务登记证
法定代表人资格证明书（模板见附件2）

※法定代表人授权书（模板见附件3）

承诺函（模板见附件4）

报价方认为需要加以说明的其他内容

1.※制造商提供的产品销售（项目）授权书（根据项目情况自定）

2.※技术方案

3.※其他与价格有关的资料、文件

报价方必须按上述统一格式及顺序向采购机构提供《报价书》，否则可能被视为无效报价。
技术要求：
高速数字示波器1台
1、模拟带宽：≥1GHz，4通道，最高实时采样率：≥5 GSa/s，存储深度：≥200Mpts/CH；

2、波形捕获率：≥500,000帧/秒，分段存储最大支持：≥100,000段；

3、至少包含以下触发方式：边沿、脉宽、码型、视频、Smart（Window/Interval/ Dropout/ Runt/ Slew Rate）、总线触发、自定义双区域触发；

4、具有不小于2M点高级FFT频谱分析功能；

5、不少于自动测量功能：≥55种，高级测量功能可同时对不少于12种参数进行统计测量，并以趋势图的形式显示参数值变化趋势；

6、支持网页远程控制(Webserver)，无需安装大容量的驱动程序即可远程控制示波器；

7、标配总线分析仪（IIC, SPI, UART, RS232, LIN,CAN，CANFD，FlexRay，IIS，MIL-STD-1553B触发和解码）

8、支持自动测量和统计功能，实时统计最小、最大、标准方差等统计信息；

9、标配波特图功能，可以测试环路响应；

10、接口：USB Host/Device, LAN, Pass/Fail, Trigger Out,VGA

11、原厂免费保修不少于3年，终身维护。








可编程直流电源2台

1、输出通道≥4，两路输出不小于0～6 V/0～3.2 A,两路输出不小于0～32 V/0～3.2A，额定输出总功率≥240W；

2、最高5位电压和5位电流显示，最小分辨率1mV、1mA；

3、支持CH2、CH3一键自动串并联连接，CH2,CH3 串联电压/电流不小于60V/3.2A；

CH2,CH3 并联电压/电流不小于：32V/6.4A；

4、清晰的图形化界面，支持定时输出，波形显示输出电压电流值和SCPI远程命令；

5、快速输出响应时间＜50us；

6、内嵌了Web Server，无需安装驱动软件和上位机软件，通过浏览器即可对仪器进行远程控制；

7、支持 SCPI 程控命令集和 LabView 驱动包进行远程控制和通信需求；

8、纹波和噪声：小于350µVrms；

9、恒压特性：

电源调整率：0.01%+2mV

负载调整率（两线模式）：0.01%+10mV

负载调整率（四线模式）：0.01%+2mV

电压设置精度：±（0.03% of reading+10）mV

电压设置分辨率：1mV

电压回读精度：±（0.03% of reading+10）mV

电压回读分辨率：1mV

10、恒流特性：

电源调整率：0.1%+3mA

负载调整率：0.1%+3mA

电流设定精度：±（0.3% of reading+10）mA

电流设定分辨率：1mA

电流回读精度：±（0.3% of reading+10）mA

电流回读分辨率：1mA

11、原厂免费保修不少于3年，终身维护。
商务服务要求：

1、供货、安装周期：合同生效后，供应商在1周内交付；

2、交付地点：甲方指定地点；

3、售后服务要求：质保期3年，终身维护；

4、付款方式：合同生效且验收合格后的30个工作日内，支付合同总金额的95%，余5%作为质量保证金，质保期后支付剩余5%。
附件1

报价一览表（供应商报价格式）

                                            单位：人民币元（如为外币请加栏标注）

	序号
	采购编号
	项目、产品名称
	备注

	1
	
	
	

	
	总 价：
	小写：               元

大写：                      
	

	采购公告要求
	供应商应答
	偏离（若有偏离请逐条写明）
	

	1
	是否完全响应采购公告

第三条第一点“技术服务要求”
	□响应

□偏离
	
	

	2
	是否完全响应采购公告

第三条第二点“商务服务要求”
	□响应

□偏离
	
	

	其他说明
	


注：1.货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

2.报价方应对照比价公告要求，如实填写报价一览表，注明响应或偏离，如偏离注明偏离的具体内容。

       报价方全称：（盖章）

       法定代表人（或授权代表）：（签字）

                               年  月  日
附件2

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（报价方全称）的法定代表人。

特此证明


                   报价方全称：（盖章）

                         年  月  日

附件3

法定代表人授权书

（如有授权填写）

国防科技大学电子科学学院：

（报价方全称）法定代表人（姓名、职务） 授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为 （项目编号） 的 （项目名称） 采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

               报价方全称：（盖章）

                    法定代表人：（签字或盖章）

                      年    月    日

附：

授权代表姓名：              身份证号码：

职    务：                  电    话：

传    真：                  邮    编：

通讯地址：


附件4

承诺函

国防科技大学电子科学学院：

我方自愿参加贵院组织的编号              、             项目采购活动，承诺声明如下：

一、供应商诚信承诺

1.如实编写报价文件，对报价文件中提供的文件材料的真实性、完整性、准确性，承担相应的法律责任。

2.在提供报价文件或现场核查时，如存在伪造文件材料，提供虚假图片影像、业绩合同、材料数据等，造假或篡改相关数据及资产等情况，自愿放弃成交资格并无条件接受相应处罚。

二、保密承诺

1.严格遵守国家和军队的保密法律法规，履行保密义务。

2.不以任何方式泄露或传播本次采购项目相关信息。

3.不违规记录、存储、复制本次采购项目相关信息。

4.比价文件以及相关技术文件专室放置、专盘存储、专人管理。

5.未经采购机构审查批准，不得擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及此次采购项目相关信息。

三、未被列入违法失信名单承诺

未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未在军队采购网（www.plap.mil.cn）军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单（处罚期内）。

四、关联关系企业不参与采购活动承诺

与我单位负责人为同一人或存在直接控股或管理关系的不同供应商，未参加同一包采购活动。

我单位为生产型企业的，与我单位生产场经营地址或注册登记地址为同一地址的其他生产型企业，未参加同一包采购活动。

我单位为非国有销售型企业的，与我单位以及股东和管理人员（法定代表人、董事或监事）之间存在近亲属（指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系）或相互占股等关联关系的其他非国有销售型企业，也未参加同一包采购活动。

五、前3年没有重大违法记录的书面声明

我单位参加军队采购活动前3年内，在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、200万元以上罚款等重大违法记录。

六、非外资独资企业或控股企业的书面声明

我单位为非外资独资企业或控股企业。

七、具备履约专业能力的书面声明

我单位具有履行合同所必需的设施设备、专业技术能力、质量保证体系和固定的生产经营、服务场地。

八、具备本项目规定的其他条件

（1）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（3）我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

如果我方违反上述承诺声明内容，愿意承担由此导致的一切不利后果和法律责任，接受军队采购管理部门和采购机构按国家和军队有关法规作出的相关处罚。

                   报价供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年  月  日




法定代表人身份证复印件


（正面）








法定代表人身份证复印件


（反面）








授权代表身份证复印件


（反面）








授权代表身份证复印件


（正面）








